### SYGNALIZATOR SG-3U

Sygnalizator SG-3U przeznaczony jest do kontroli sieci IT i współpracuje  ze zintegrowanymi systemami kontroli i przełączania awaryjnego sieci IT serii  SKP-IT-1,2,3,N,L.

Dane techniczne:

•    zasilanie 12V DC < 200mA

•   wyświetlacz graficzny  128 x 64  ( 8 wierszy po 20 znaków)

•   wymiary zew.165x105x45 mm

•   kaseta pokryta łatwą do czyszczenia folią.

•   różne formy wykonania: montaż wtynkowy lub w kanale kablowym

•    wystąpienie alarmu powoduje:

-  zapalenie diody LED (żółtej)

-  zapalenie na wyświetlaczu właściwego komunikatu

-  włączenie sygnału akustycznego

•   naciśnięcie przycisku ( „głośnik”) umożliwia wyłączenie sygnału akustycznego.

Sygnał świetlny ( LED) i opisy na wyświetlaczu pozostają do chwili ustąpienia sygnału awarii.

•   naciśnięcie przycisku „TEST” ( kontroli izolacji) powoduje symulację doziemienia).

•   dioda zielona z lewej strony sygnalizuje obecność zasilania

•   4  przyciski do obsługi kasety (zegar, pamięć zdarzeń, konfiguracja )

•   urządzenie posiada pamięć zdarzeń - ( pamięć „nieulotna”)

-  możliwość przeglądania pamięci

-  po zapełnieniu pamięci będzie ona „nadpisywana” od początku

W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego do pamięci zapisana zostanie data,

godzina i rodzaj awarii.

•   zegar posiada rezerwowe źródło zasilania ( bateria litowa-wymienna)

•   temp. otoczenia, podczas pracy -10˙C….+55˙C

•   temp. otoczenia, podczas magazynowania -40˙C….+65˙C

•   odporność na zakłócenia (EMC) zgodna z EN 61000-6-2

•   emisja zakłóceń (EMC) zgodna z EN 61000-6-2

•   sposób podłączenia- zaciski śrubowe

•   przekrój przewodów łączeniowych linka/drut 0,2...,2,5mm²/ 0,2...,4mm²

Historia zdarzeń

Po naciśnięciu "-" otwiera się historia zdarzeń. Na ekranie wyświetli się nazwa urządzenia, rodzaj zdarzenia, jego data i czas. Wyświetlane jest zawsze zdarzenie ostatnie, tzn. najbliższe w czasie.

Za pomocą przycisków "+" i "-" można przeglądać całą zawartość rejestru. Wyświetlana jest informacja o ilości zarejestrowanych zdarzeń i numer zdarzenia, które aktualnie przeglądamy. Powrót do ekranu głównego po naciśnięciu "M".

Data i czas

Po naciśnięciu "S" otwiera się strona ustawiania parametrów daty i czasu.

Jako pierwszą ustawiamy wartość "Rok". Ponownie naciskamy "S".

Wyświetla się negatyw wartości i teraz "+" i "-" mamy możliwość ustawienia właściwej daty. Ponownie naciskamy "S" i  za pomocą "+" przechodzimy do ustawienia w sposób analogiczny : miesiąca, dnia, godziny i minut.

Na koniec za pomocą "S" zatwierdzamy "Zapis" i następuje powrót do ekranu głównego.

UWAGA

Po upływie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia klawiatury, następuje samoczynny powrót do ekranu głównego.